淮阴师范学院

材料表征系统仪器采购

我校现采用公开询价方式采购材料表征系统仪器设备1套，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU17085-XJ1

2、项目名称：材料表征系统仪器采购

3、本项目预算为人民币壹拾捌万伍仟元整（185,000.00）。经费来源为校优势学科（新能源材料与器件方向）建设经费，代码为554300102。

- 采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 参考 品牌及型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料分析表征系统 | 北京中教金源 CEL-SPH2N | - 可见光源光谱波长范围：400-700 nm，同时各光谱发光强度均匀连续； - 可见光源使用寿命应不少于10000小时；光源稳定度≤1%；辐照不均匀度<2%； - 紫外光源光谱波长范围：190 nm-500 nm；能够通过搭配常用紫外带通滤光片实现对313nm，334nm，350nm，365nm，380nm，400nm，405nm分段测量； - 紫外光源使用寿命应不少于800小时；光源稳定度≤1%； - 需具备光功率计实现实时计算量子效率；基础功能可实现图表转化，对光斑半径r能够进行多点测量； - 能够通过计算机软件完成数据采集、数据处理、计算测量结果，结果可设置1-100个测量点； - 需能够保持整体装置的相对真空度-0.1Mpa（72小时以上）； - 需具备软件控制真空泵的开启与关闭，使用中真空泵根据需要自动开启，可任意设置采样时间间隔和采样次数循环任意数值，实现无人值守； - 气相色谱应具备全自动网络反控16阶程序升温，热导TCD检测器，氢火焰FID检测器及转化炉，数据接口需为RJ45，通讯接口需为IEEE802.3；全自动取样阀门，色谱工作站软件需能完全控制自动取样阀门和真空泵的工作；TCD 检测精度S＞10000mv.ml/mg(正十六烷)； - 工作站应具备设置色谱各区的温度、桥流等功能、并能够自动完成数据的采集、计算；含动力气、助燃气； - 需具备进行CO2还原反应检测能力，并配备CO2还原反应检测模块； - 需具备恒温水冷循环装置，能够有效的保持设备的温度在5~15摄氏度之间。 | 套 | 1 |
|  | 北京赛凡光电 SF-PJ23-1 |  |  |  |
|  | 北京中科惠芬 ZKF-BL131 |  |  |  |

2、质保及售后服务要求

整机免费质保不少于1年。

3、本项目要求合同签订后30日内供货、安装完毕。

三、响应人须知

1、参与本项目的响应人资质参照《中华人民共和国政府采购法》第22条规定执行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，低价者成交。

4、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

5、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供主要物品的厂家或区域代理的授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

6、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

7、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

四、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共4本，其中正本1份，副本3份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等；③产品质保及售后服务承诺；④所报仪器设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

五、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年11月8日（星期三）上午11:00，逾期不予受理。

六、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为①淮阴师范学院招投标办公室网页；②淮阴师范学院官网主页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年10月30日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价，如为进口产品则进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件等

三、产品质保及售后服务承诺

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日